宁德市闽东医院直线加速器配置及配套服务要求

为保证技术先进性，各厂家提供给我院的直线加速器应为符合我院医疗技术水平和学科发展需求的高端机型，并提供参与竞争产品的具体型号、完整的医疗器械注册证书、技术白皮书和推出时间。所提供的产品在硬件和软件技术方面不得低于下述最低要求。

一、医用直线加速器最低要求

1、设备必须为智能化图像引导直线加速器，能开展三维适形放疗（3D-CRT）、调强放射治疗（IMRT）、影像引导放射治疗（IGRT）、容积弧形调强放射治疗（VMAT）、立体定向体部放射治疗（SBRT）。

2、X线能量≥6MV。

3、最大剂量率 ≥600cGy/min。

4、总叶片数 ≥50对。

5、提供≥1年的整机免费售后服务。

二、应用软件方面：应提供我院业务开展需要的所有的最新版本的应用软件。

1、放射治疗计划系统，提供2套物理师工作站，提供3套医生工作站，

1、图像引导系统；

2、治疗摆位系统；

3、机械运动系统；

4、自动质控系统；

5、具备剂量验证系统；

6、放疗信息管理系统

7、激光定位系统（含三维移动激光定位灯）

三、其他要求

具有CT、MR和PET图像输入和融合功能，可进行图像自动配准。

支持基于经验知识库的自动勾画。

具有病人登记注册和病例资料管理功能。

具有可视化治疗路径，可用图形/任务方式管理病人整个治疗流程。

具有放疗专用网络系统，提供2套网络工作站，通过网络完成加速器、治疗计划系统等系统和医院现有计划系统实现数据互传。

提供的中央处理器不低于 Intel P4或Xeon同等档次。

提供人员培训服务，装机前提供不低于3人次每人10日的现场操作学习，装机后提供现场培训少于7个工作日。

三、直线加速器运行的其他用品和配套服务项目（详见附表：闽东医院直线加速器、第三方设备及服务分项报价一览表）

1、剂量验证设备1套（ARCCHECK  SUNNUCLEAR），

2、晨检仪1套，

3、0.125cc电离室1个，电缆线连接线2条，

4、温度、空气压力计1个，

5、激光水平仪1套，

6、多功能体位固定装置1套（科莱瑞迪），

7、3M高度专用胶带5盒

8、肿瘤靶区标记笔5支，

9、个人报警仪   4个

10、	固定式辐射报警仪	1个

11、场地改造装修、防护改造、环境评价及验收等费用。

| 编号 |  | 配置模块 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 加速器主机系统及控制系统 |
| 2 |  | 多叶光栅系统 |
| 3 |  | 治疗床系统（全碳纤维） |
| 4 |  | 三维图像引导系统 |
| 5 |  | 实时影像验证系统 |
| 6 |  | 放射治疗计划系统（2个物理师工作站、3套医生工作站） |
| 7 |  | 放疗信息管理系统 |
| 8 |  | 治疗摆位系统 |
| 9 |  | 机械运动系统 |
| 10 |  | 自动质控系统 |
| 11 |  | 医用直线加速器辅助设备（专用水冷机、稳压电源等） |
| 配套产品 |  |  |
| 一 | 用于图像引导系统的质控验证设备 |  |
| 1.1 | 剂量验证设备1套（ARCCHECK SUNNUCLEAR） |  |
| 1.2 | 晨检仪1套 |  |
| 1.3 | 0.125CC电离室1个，电缆连接线2条 |  |
| 1.4 | 温度、空气压力计一个 |  |
| 1.5 | 激光水平仪1套 |  |
| 二 | 激光定位系统（含三维移动激光定位灯） |  |
| 三 | 辅助定位设备 |  |
| 3.1 | 多功能体位固定装置1套（科莱瑞迪） |  |
| 3.2 | 3M 高度专用胶带5盒 |  |
| 3.3 | 肿瘤靶区标记笔 5支 |  |
| 四 | 辐射报警仪、模室工具及其他项目 |  |
| 4.1 | 个人报警仪4个 |  |
| 4.2 | 固定式辐射报警仪1个 |  |
| 4.3 | 机房空调及机房改造、装修 |  |
| 4.4 | 防护改造、环境评价及验收等费用 |  |
| 4.5 | 维保要求：整机保修一年以上 |  |

附件一

| 闽东医院直线加速器、第三方设备及服务分项报价一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品目 | 名称 | 数量 | 品牌 型号 | 规格配置 | 价格 （万元） |
| 1 | 直线加速器 | 直线加速器（含主机及系统） | 1套 |  |  |  |
| 2 | 第三方设备 | 剂量验证设备（ARCCHECK SUNNUCLEAR） | 1套 |  |  |  |
| 3 |  | 晨检仪 | 1套 |  |  |  |
| 4 |  | 0.125cc电离室 | 1个 |  |  |  |
| 5 |  | 电缆线连接线 | 2条 |  |  |  |
| 6 |  | 温度、空气压力计 | 1个 |  |  |  |
| 7 |  | 质控用水平仪 | 1个 |  |  |  |
| 8 |  | 激光定位系统（含三维移动激光定位灯） | 1套 |  |  |  |
| 9 |  | 多功能体位固定装置 | 1套 |  |  |  |
| 10 |  | 3M 高度专用胶带 | 5盒 |  |  |  |
| 11 |  | 肿瘤靶区标记笔 | 5支 |  |  |  |
| 12 |  | 个人报警仪 | 4个 |  |  |  |
| 13 |  | 固定式辐射报警仪 | 1个 |  |  |  |
| 16 | 场地改造及防护 | 机房场地改造及装修 | 1 |  |  |  |
| 17 |  | 防护改造（含预控评及验收） | 1 |  |  |  |
| 18 | 合计 |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、直线加速器设备需要分别列出该品牌最新型号所有不同规格及配置，并进行相应报价。 2、第三方设备需要注明品牌、规格型号和单价。 |  |  |  |  |  |  |