宁德市闽东医院全自动液基薄层细胞制片仪

配置及配套服务要求

为保证技术先进性，各厂家提供给我院的全自动液基薄层细胞制片仪应为符合我院医疗技术水平和学科发展需求的高端机型，并提供参与竞争产品的具体型号、完整的医疗器械注册证书、技术白皮书（若有）和推出时间。所提供的产品在硬件和软件技术方面不得低于下述最低要求。

一、制片方法

1、每批可批量处理≥160份妇科与非妇科样本，每年制片量≥10万张；

2、可预先装载≥160个保存液瓶（≥4个保存液托盘*40个保存液瓶）、≥300个过滤器（≥3个过滤器托盘*100个过滤器）、≥300张玻片（≥3个玻片盒*100张玻片）；

3、制片过程完全无需人工值守。机器全自动完成全部制片过程，由微电脑控制一机操作；

4、保持每分钟≥3650转的转速，既可彻底均匀化标本并分散粘液，又可保持成团宫颈细胞不被打散；

5、制片控制系统通过多个高精度传感器监控制片过程，综合机械、电化学、气动学和流体动力学原理，智能化监测采集细胞数量，确保转移至玻片的细胞数量满足TBS 2001要求；

二、保存液

利于保存细胞形态和DNA信息，标本细胞可常温保存，保存时间可达6周。常温保存的标本可直接做HPV DNA、沙眼衣原体、淋球菌等病原学测试以及免疫组化测试

三、玻片

特制的采集区带正电荷的玻片，易于吸附标本细胞，既无需复杂而耗时的前期处理（如涂胶），也能保证标本细胞与玻片的紧密贴合而不易脱落；

四、过滤器

过滤膜直径为2厘米，妇科过滤器微孔为8微米，非妇科过滤器微孔为5微米，可采集有诊断价值的细胞；

保修期≥1年。

配置清单

| 名称 | 分 项 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 自动制片机 | 全自动液基薄层细胞制片仪（装载器主机、处理器主机） | 1台 |
|  | 配件箱（含：样本托盘、U 盘、清洁容器废物手臂、废弃玻片盒、废膜收集盒、清洁护具废物手臂、转盘固定锁、玻片篮、玻片盒、固定液槽、过滤网、过滤碳、转盘固定锁、操作手册、国标电源线、插线板、UPS等） | 1套 |
|  | TSC 条码打印机 | 1台 |
| 图文管理 系统 | 爱普生打印机 | 1台 |
|  | 图像卡 | 1块 |
|  | 联想电脑主机、联想 17 液晶显示器 | 1台 |

1、设备可分别列出该品牌最新型号所有不同规格及配置，并进行相应报价，以便提高自身的竞争能力。
2、若有第三方设备需要注明品牌、规格型号和单价。

3、若有设备配套专用医用耗材及易耗品需报价。