宁德市闽东医院男性功能检测仪配置及配套服务要求

为保证技术先进性，各厂家提供给我院的男性功能检测仪应为符合我院医疗技术水平和学科发展需求的高端机型，并提供参与竞争产品的具体型号、完整的医疗器械注册证书、技术白皮书（若有）和推出时间。所提供的产品在硬件和软件技术方面不得低于下述最低要求。

一、血流多普勒测量：

1、血流速度显示范围：0cm/S---160cm/S；

2、频率响应范围：0.5-4KHZ；

3、可选模式：频率模式，速度模式；

4、最大探测深度：35mm；

5、具有心率自动识别计算和CW超声连续波。

二、神经电生理检测：

1、球海绵体反射潜伏期（BCR）测量；

2、坐骨海绵体反射潜伏期（ICR）测量；

3、阴茎背神经体感诱发电位（DNSEP）测量；

4、阴部运动神经诱发电位（MEPS）测量；

5、阴茎交感皮肤效应（PSSR）测量；

6、对勃起功能障碍（ED）和早泄（PE）的神经性病因起到定性，定位诊断。

三、夜间阴茎勃起（NPT）记录：

1、夜间采集模式时长≥8小时；

2、夜间睡眠状态采集时长≥8小时；

3、时刻记录可显示年月日时分秒；

4、电阻式传感器电阻值的变化量△R≥100kΩ；

5、电阻式传感器周长的变化量△L≥20mm；

6、自动参数生成，可显示勃起次数，最大勃起强度，最大勃起时间等数据。

四、保修期≥3年。

配置清单

| 序号 | 装箱物品名称 | 数 量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 主 机 | 1台 |
| 2 | 计算机主机 | 1台 |
| 3 | 液晶显示器 | 1台 |
| 4 | 打印机 | 1台 |
| 5 | 多普勒探头 | 2个 |
| 6 | 脚踏开关 | 1只 |
| 7 | 耳机 | 1个 |
| 8 | 电源线 | 1根 |
| 9 | 熔断器 | 3个 |
| 10 | 神经电生理主机 | 1台 |
| 11 | 无关极缆 | 1根 |
| 12 | 双芯极缆 | 1根 |
| 13 | 同心针电极线 | 1根 |
| 14 | 指环电极线 | 1根 |
| 15 | 指环电极 | 2个 |
| 16 | 同心针电极 | 1包 |
| 17 | 针灸针 | 1盒 |
| 18 | 男性夜间勃起记录仪（Hoter盒、电池、充电器各1个） | 2套 |
| 19 | 一次性配件盒（一次性传感器、医用胶带、绑带、简易说明书各1份） | 10对 |

1、设备可分别列出该品牌最新型号所有不同规格及配置，并进行相应报价，以便提高自身的竞争能力。
2、若有第三方设备需要注明品牌、规格型号和单价。

3、若有设备配套专用医用耗材及易耗品需报价。