宁德市闽东医院移动式平板C形臂X射线机配置及配套服务要求

为保证技术先进性，各厂家提供给我院的移动式平板C形臂X射线机应为符合我院医疗技术水平和学科发展需求的高端机型，并提供参与竞争产品的具体型号、完整的医疗器械注册证书、技术白皮书和推出时间。所提供的产品在硬件和软件技术方面不得低于下述最低要求。

整机原装进口，最新一代CMOS平板紧凑型移动C臂系统，监视器台车与C臂机架合二为一，并采用ipad式触摸操作屏，具有极高图像质量，使用灵活方便，占地面积小巧，尤其适合对空间要求极高的手术场合。专业的高压发生器和全程16Bit影像链，具有普通透视和数字点片功能，具有极佳数字减影、电影采集等可扩充性能，最大程度满足临床手术室骨科、泌尿、急诊室、微创外科手术等需求。

一、C型臂主机架

1、有效开口：≥870 mm；

2、支点旋转：≥±225°

3、C臂滑转角度：≥165°电动(-120°/+45°)

二、X线发生系统

1、阳极热容量：≥85KHU，最大阳极散热率：≥  51 KHU/min

2、阴极单焦点：≤0.6mm，球管具有铜、铝双层滤片，铝厚度≥4.3mm

三、高压发生器

1、最大输出功率:  ≥ 2.4KW

2、最高电压: 120KV

四、平板探测器

1、像素大小：≤ 100μm；

2、尺寸: 20.5 x 20.5 cm，三视野可变；

3、平板探测器类型：CMOS；

4、平板分辨率：≥  5.0 lp/mm；

5、平板探测器端激光定位器

五、全数字实时影像处理链

1、有效像素：400万

2、影像处理灰阶深度：≥   32 Bit

3、预设解剖部位选择：≥ 5种

4、具有儿童曝光模式

六、触摸操作屏(位于机架上的悬臂触摸操作屏)

1、触控屏，位于机架的悬臂上，可360°转动；

2、ipad人机交互式操控

七、监示器（位于机架的悬臂上）

1、监示器：医用2 x 19寸液晶平面

2、分辨率：1280x1024

3、反差比：≥1000:1

八、图像采集存储与存档

1、存储容量≥100,000幅硬盘存储

2、存储灰阶深度：≥ 16 Bit

3、USB输出格式: DICOM、TIFF、JPG、AVI

四、保修期≥2年。

配置清单

| 序号 | 货物 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | C臂及移动式主机架 | 一套 |
| 2 | 一体化球馆高压发生器 | 一套 |
| 3 | 平板探测器 | 一套 |
| 4 | 医用2 x 19寸液晶平面 | 一套 |
| 5 | 触摸操作屏 | 一套 |
| 6 | 原厂工作站 | 一套 |
| 7 | 进口铅衣 | 三套 |

1、设备可分别列出该品牌最新型号所有不同规格及配置，并进行相应报价，以便提高自身的竞争能力。
2、若有第三方设备需要注明品牌、规格型号和单价。

3、若有设备配套专用医用耗材及易耗品需报价。